Воршевский А.А.

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, e-mail: a.a.worshevsky@ieee.org

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАРМОНИК ПОТРЕБЛЯЕМОГО ТОКА И ФЛИКЕРА, СОЗДАВАЕМОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ,

АЛЬТЕРНАТИВНЫМ МЕТОДОМ

Аннотация. Измерения гармоник потребляемого тока  и фликера при включении оборудования требуются при проведении испытаний по ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99. Наиболее удобным способом измерений является запись кривой потребляемого тока на компьютер с последующей математической обработкой. Для проведения таких измерений вместо дорогостоящих приборов требуется аналого-цифровой преобразователь тока и компьютер. Параметры требуемого для измерений источника питания могут быть проверены той же измерительной системой по приведенной методике. Полученные графики зависимости изменений напряжения в сети со стандартным сопротивлением для различных нагрузок позволяют прогнозировать результат испытаний на стадии проектирования оборудования.

# Введение

Стандарт ГОСТ Р 51317.3.2-99 [1] устанавливает нормы на гармоники тока, потребляемого техническими средствами (ТС). Стандарт ГОСТ Р 51317.3.3-99 [2] устанавливает нормы на фликер (мерцания ламп) и изменения напряжения в сети, которые могут возникнуть вследствие изменения тока, потребляемого ТС.

Соответствие требованиям проверяют в процессе сертификационных испытаний ТС. Если гармоники потребляемого тока и фликер превышают норму, ТС не допускаются на рынок. Для проведения сертификационных измерений используется дорогостоящая специализированная измерительная техника. Важно обеспечить лаборатории производителей ТС недорогими средствами проведения измерений гармоник и фликера, а также методами их прогнозирования  на стадии разработки и изготовления ТС.

# Измерение гармоник тока

Стандарт ГОСТ Р 51317.3.2-99 устанавливает нормы эмиссии гармонических составляющих тока, потребляемого техническими средствами (ТС) при испытаниях в регламентированных условиях. Нормы для ТС регламентируют нечетные гармонические составляющие, убывающие с ростом номера гармоники от 2,3 А- и четные составляющие, убывающие от 1,08 А. Для ТС различных классов значения норм несколько отличаются. Анализ требований стандарта позволяет предложить для проведения измерений применение преобразователя, записывающего в память график изменения потребляемого тока во времени (рис. 1) с частотой дискретизации не менее 40 кГц. Преобразование Фурье с требуемым усреднением позволяет построить спектр потребляемого тока (рис. 2) и сравнить его с нормами по ГОСТ Р 51317.3.2-99. Стандарт устанавливает следующие требования к средствам измерений, использующим временное преобразование  сигнала на основе дискретного преобразования Фурье:

- ширина измерительного окна цифрового средства измерений должна составлять от 4 до 30 периодов основной частоты с целым числом периодов;

- форма измерительного окна не регламентируется. Однако при прямоугольной форме измерительного окна  цифрового средства измерений частота квантования fk  должна быть связана с частотой f1  таким образом, чтобы максимальное отклонение между f1 и величиной fk/ n,  где  n - число отсчетов за период основной частоты, не превышало 0,03 % от f1  в установившемся режиме работы ТС.  При использовании  измерительного окна типа Хеннинга строгой синхронизации не требуется;

При  случайно изменяющихся гармонических составляющих не  допускаются пробелы или перекрытия между  смежными измерительными окнами прямоугольной формы. Должно быть обеспечено перекрытие на 50 %  и отсутствие пробелов между смежными измерительными окнами типа Хеннинга. При сомнении в результатах измерений в случае, когда нормы, установленные в настоящем стандарте, превышены, должно быть использовано средство измерений, имеющее ширину окна, равную 16 периодам основной частоты сети при прямоугольном измерительном окне и  равную от 20 до 25 периодов основной  частоты при измерительном окне Хеннинга.

Целесообразно сразу применять прямоугольное окно и усреднение по 16 периодам. Одновременная запись кривых тока и напряжения предпочтительна. Это позволит использовать тот же измерительный канал для определения гармоник и расчета фликера. Синхронизация для расчета осуществляется достаточно просто по моментам перехода через ноль напряжения. В качестве средства измерения может использоваться включенный в Госреестр аналого-цифровой преобразователь, а для предварительных испытаний может применяться любой преобразователь или цифровой осциллограф. Для определения гармоник могут быть использованы обычные математические пакеты, такие как Mathcad. В этом пакете для расчета гармоник тока In на основе записанного массива данных тока i(t) пригодно преобразование СFFT. Следует отметить, что для получения действующих значений гармоник результат преобразования следует умножить на 2. Необходимо учесть, что по N записанным точкам на периоде определяется N гармоник, но лишь первые N/2 гармоник могут использоваться для сравнения с нормой, а следующие от N/2 до N гармоники являются комплексно сопряженными  гармоникам с номерами меньшими N/2.

Питающее напряжение испытуемого ТС должно иметь низкий уровень гармоник, что возможно в обычной сети при отсутствии нелинейных нагрузок, или может быть достигнуто применением фильтров или специализированных источников. Значения полного сопротивления сети должно быть достаточно низким, чтобы соответствовать требованиям к проведению испытаний. Источник должен иметь мощность, обеспечивающую ток 16 А. Однако, точное значение сопротивления сети не регламентируется.

Рис. 1  Записанная кривая потребляемого тока.

Рис. 2. Гармонический состав потребляемого тока (вертикальные линии)  и норма по ГОСТ Р 51317.3.2-99.

## Измерение фликера

Стандарт ГОСТ Р 51317.3.3-99 устанавливает нормы изменений напряжения, которые могут быть созданы техническими средствами (ТС) при испытаниях в регламентированных условиях, и содержит указания по методам оценки. Измерения напряжения и фликера должны проводиться при стандартном сопротивлении сети.  Стандарт устанавливает следующие нормы:

- кратковременная доза фликера Рst не должна превышать  1,0;

- длительная доза фликера Рlt не должна превышать  0,65;

- установившееся относительное изменение напряжения dUс. не  должно   превышать  3 %;

- максимальное относительное изменение напряжения dUmax не должно   превышать  4 %;

- характеристика относительного изменения напряжения dU(t) не должна превышать 3 % для интервала времени изменения напряжения, большего 200 мс.

# Если изменения напряжения вызваны ручными переключениями  или частота их повторения меньше 1/ч, нормы Р st и  Рlt не устанавливают, а применяют нормы, относящиеся к dUс, dUmax и  dU(t), умноженные на 1,33.

# Относительное изменение напряжения может быть рассчитано по приведенной в ГОСТ Р 51317.3.3-99 формуле, если известны активная Ip и реактивная Iq составляющие потребляемого тока:

U= (R Ip+X Iq)                                   (1)

# Расчет составляющих тока возможен, если записаны мгновенные значения напряжения в сети и потребляемого тока. Например, вся запись разделяется на периоды и в каждом периоде выполняется преобразование Фурье СFFT для напряжения и тока. Составляющие тока определяются из комплексных выражений первых гармоник напряжения и тока. Метод определения частоты основной гармоники  должен учитывать возможность искажений напряжения и даже его многократный переход через ноль за период (рис. 3). Компьютерная обработка данных напряжения и тока, записанных в течение длительного времени (рис. 4), позволяет рассчитать график изменения действующего значения тока и напряжения (рис. 5), рассчитать дозу фликера по методике, приведенной в ГОСТ Р 51317. 3.3-99, и оценить соответствие ТС требованиям. При известном сопротивлении сети, даже отличающимся от стандартного,  математическая обработка результатов измерений позволяет пересчитать изменения напряжения и фликер к стандартным условиям.

Рис. 3. Искажения напряжения и тока при включении блока питания.

Рис.4. Изменения напряжения и тока во времени при включении мощной нагрузки.

# Рис. 5. График изменения действующего значения тока во времени при включении мощной нагрузки и отклонение действующего значения напряжения, пересчитанное для стандартных условий.

# Проверка характеристик источника питания

При измерении гармонического состава тока испытательное напряжение должно составлять  220 В  для однофазных и 380 В для трехфазных систем электропитания. Отклонения испытательного напряжения  от установленного значения не должны превышать ± 2 % ,  частоты  питания от  номинального значения ± 0,5 %.

Гармонические составляющие испытательного напряжения U не должны превышать:

- 0,9 %  для гармонических составляющих 3 порядка;

- 0,4 %  для гармонических составляющих 5 порядка;

- 0,3%  для гармонических составляющих 7 порядка;

- 0,2%  для гармонических составляющих 9 порядка;

- 0,2%  для четных  гармонических составляющих порядка от 2 до10;

- 0,1 %  для  четных  гармонических составляющих порядка от 11 до 40.

Амплитудное значение испытательного напряжения  должно составлять от 1,4 до 1,42 действующего значения и находиться в пределах фазового угла 87 - 93 град  от момента прохождения напряжения через нуль.

Все указанные параметры могут быть проверены с помощью той же измерительной системы, использующей запись тока и напряжения на компьютер с последующим расчетом гармоник.

При прямых измерениях изменений напряжения необходимо, чтобы для однофазной сети активное сопротивление R равнялось 0,4 Ом, а индуктивное  X составляло  0,25 Ом, причем полное фазное сопротивление принимается 0,24+j0,15, а сопротивление нулевого провода 0,16+j0,1. Сопротивления сети могут быть определены экспериментально с помощью графиков, приведенных на рис. 6 и 7.

Рис. 6. График для определения активной составляющей сопротивления сети R по измеренному значению уменьшения напряжения dU при включении в сеть 220 В активной нагрузки мощностью 2 кВт.

Рис. 7. График для определения индуктивной составляющей сопротивления сети Х по измеренному значению увеличению напряжения dU при включении в сеть 220 В конденсатора емкостью 130 мкФ.

Для определения сопротивления сети необходимо измерить уменьшение напряжения в сети 220 В при включении активной нагрузки мощностью 2 кВт и увеличение напряжения при подключении к сети конденсатора емкостью 130 мкФ. Затем значение R определяется по графику на рис. 6. Требуемому значению 0,4 Ом соответствует падение напряжения на 3,6-3,7 В. Значение Х определяется по графику на рис. 7. Требуемой величине 0,25 Ом соответствует увеличению напряжения на 2,2-2,3 В. При знании точного значения составляющих сопротивления результат измерений изменений напряжения может  быть пересчитан к стандартному сопротивлению.

Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения при измерении фликера не должен превышать 3 %. Колебания испытательного напряжения  в течение времени испытаний ТС допускается не учитывать, если кратковременная доза фликера Рst меньше 0,4.  Выполнение этого условия  должно быть проверено перед началом и после окончания каждого испытания.

# Моделирование провалов напряжения

Основой для оценки фликера является форма кривой изменения напряжения на зажимах ТС, т.е. разность U между двумя последовательными значениями огибающей среднеквадратичных значений фазных напряжений. Значения огибающей  среднеквадратичных  значений напряжения должны быть измерены или рассчитаны. Изменение напряжения U обусловлено изменением падения напряжения на полном сопротивлении Z=R+jX, вызванном изменением потребляемого ТС комплексного тока I основной частоты. Полное фазное сопротивление принимается 0,24+j0,15, а сопротивление нулевого провода 0,16+j0,1.

Изменения напряжения при стандартном сопротивлении сети можно прогнозировать на стадии проектирования, если задаться изменением потребляемого тока I (рис. 8).

Рис. 8. Схема замещения для расчета изменения напряжения.

Изменение тока I и соответственно напряжения U обусловлено изменением сопротивления включаемого оборудования Zo. В ГОСТ Р 51317.3.3-99 приведена приближенная расчетная формула для оценки отклонения напряжения по известной активной Ip и реактивной Iq составляющих потребляемого тока (1), но точное выражение для расчета имеет вид:

U= (U−IpR−IqX)2+(IqR−IpX)2−U     (2)

Результаты расчета dU точным методом, методом по ГОСТ Р 51317.3.3-99, а также результаты расчета максимально возможного падения напряжения при заданном токе приведены на рис. 9.

Рис. 9. Сравнение результатов расчета относительного изменения напряжения точным методом (сплошная линия), методом по ГОСТ Р 51317.3.3-99 (точки) для индуктивной нагрузки, а также результаты расчета максимально возможного падения напряжения при заданном токе (кресты).

# Сравнение методов расчета для индуктивного характера сопротивления включаемого оборудования показывает, что формула (1) дает несколько завышенное значение отклонения напряжения по сравнению с расчетом по формуле (2). Например, при токе в 75 А расчет по ГОСТ Р 51317.3.3-99 дает относительное отклонение напряжения 10,3 % при точном значении 9,4 %. Умножение значения тока на значение эквивалентного сопротивлении сети дает 16% от номинального напряжения Uн. Это значение равно точному значению провала напряжения только при активно-индуктивной нагрузке с коэффициентом мощности 0,848 и соответствует максимальному значению провала напряжения при заданном токе.

# Результаты моделирования

# Значение отклонения  напряжения при включении оборудования в сеть со стандартным сопротивлением Z зависит от величины потребляемого тока I и характера сопротивления оборудования Zo. Для расчета используется точная формула (2). Полученные графики изменения действующего значения напряжения в зависимости от действующего значения тока при различном характере сопротивления оборудования Zo (рис. 10) позволяют оценить соответствие ТС нормам стандарта ГОСТ Р 51317.3.3-99. Наибольший провал напряжения возникает при активно-индуктивной нагрузке с коэффициентом мощности 0,848. Меньший провал напряжения наблюдается при активной, а еще меньший при индуктивной нагрузке. При емкостном характере потребляемого тока возникает повышение напряжения в сети. Для однофазной сети с полным сопротивлением 0,4+j0,25 изменение напряжения не превосходит 4%, если изменение тока не превышает соответственно для активно –индуктивной нагрузке -18 А, активной – 22 А, индуктивной 34 А и емкостной цепи 37 А. Помимо изменения действующего значения напряжения при включении оборудования возникает также кратковременное искажение напряжения, не учитываемое приведенными формулами. Для расчета микросекундных переходных процессов могут быть использованы методы, изложенные в [3].

Рис. 10. Результаты расчета относительного изменения  напряжения в процентах dUc - для емкостного, dUl – для индуктивного,. dUr – для активного и dUrl – для активно-индуктивного (Ro/Zo=0.848) характера нагрузки.

# Заключение

Предлагаемый способ измерений гармоник потребляемого тока и фликера является доступным  для лаборатории производителей и позволяет определить соответствие ТС требованиям стандартов и при необходимости  доработать ТС до проведения сертификационных испытаний.

Полученные результаты моделирования возникновения изменения напряжения при различном характере включаемой нагрузки позволяют оценить соответствие ТС нормам стандарта до проведения сертификационных испытаний.

# Литература

1. ГОСТ. 51317.3.3-99 (МЭК 61000-3-3-94). Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими  средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения.

2. ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК  61000-3-2-95). Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами  с потребляемым током не более 16 А  (в  одной  фазе).   Нормы  и методы испытаний”.

3. Воршевский А.А., Вилесов Д.В., Гальперин В.Е., Сухоруков С.А. Возникновение и распространение импульсных помех в судовых электроэнергетических системах. Учебное пособие. Изд. ЛКИ, 1987, 90 с.